## Slide 1
A52MAX按摩椅维修资料
上海荣泰健康科技股份有限公司
服务部
制作：服务部
2024年8月8日

## Slide 3
24V电源输入
机芯板，小腿24V
右扶手，主机气阀
左扶手，机芯气阀
手控器通讯
红外防夹发射
靠背加热温度检测
用户接口板通讯
气囊机芯3D气泵
左扶手按键通讯
机芯485通讯
电控上盖防夹伤
靠背电动缸计数
红外防夹接收
腰部加热
气泵插件
靠背电动缸插件
小腿电动缸插件
小腿电动缸计数
小腿485通讯

## Slide 4
机芯板插件示意图
揉捏电机
行走电机
敲打电机
3D信号
行走计数
揉捏信号
行程检测
485通讯
24V电源输入

## Slide 5
蓝牙语音通讯
左喇叭
右喇叭
麦克风
语音板插件示意图

## Slide 6
产品内部结构
左侧气阀
气泵
靠背电动缸
电源箱
右侧气阀
机芯组件
小腿电动缸

## Slide 7
机芯拆装方法
图三
图一
图二
把机芯铁架上8颗螺丝拧掉如图一
把塑料件上4颗螺丝拧掉如图二
取下弹簧如图三

## Slide 8
电控柜拆装和结构
图一
图二
图三
1.把后脚罩上面三颗螺丝拧掉
如图一
1.把电源箱上面两颗螺丝拧掉（红色圈处）
2.电源箱上盖稍往前推一下，上盖就取下来
了（黄色圈处是卡上去的）.如图二
1.电源箱内部有开关组件，电源板如图三
电源板
开关组件

## Slide 9
脚罩拆装
图一
图二
1.脚罩外侧两颗螺丝拆掉如图一
2.脚罩内侧六颗螺丝拆掉，脚罩就拆下来了如图二

## Slide 10
扶手拆装和结构
1.先把后盖四颗螺丝
拆掉如图一
图一
图二
图三
图四
2.把两侧内六角螺丝拆掉，气管和插件拔掉如图二
3.再把肩部两侧两颗螺丝拆掉如图三
4.把小腿两侧内六角螺丝拆掉如图四
图四
图三
图二
马蹄挂耳
马蹄挂耳
5.扶手有两颗十字螺丝，两个内六角螺丝和两个马蹄挂耳固定如图五

## Slide 11
扶手拆装和结构
1.以右扶手为例把橡胶垫用热风机吹掉如图一.
2.把橡胶垫下面四颗螺丝拆掉如图二.
3.取下装饰板把下面三颗螺丝拆掉如图三.
4.喇叭是用卡扣卡的，直接把喇叭掰开，把喇叭下面三颗螺丝也拆下来如图四图五
5.把扶手内侧的螺丝拆掉就可以更换扶手外壳和USB充电板了如图六
6.左扶手拆装同右扶手一样拆掉左扶手可以换左扶手按键板和语音板
图三
图一
图二
图四
图五
图六
USB充电板
左扶手按键板
语音板

## Slide 12
靠架和披风拆装结构
1.把披风气管接头和加热插件拔掉
2.披风拉链拉开就可以换披风了如图一
图一
图二
把八颗螺丝拆掉可以取出靠背架如图二

## Slide 13
拆卸后滑盖方法
取下小腿后盖上12颗螺丝如图一
取下左右滑轮外盖如图二，取下卡扣，取下滑轮如图三
取下滑轮后一边两颗螺丝，即可取下后滑盖如图四
图二
图三
图一
图四

## Slide 14
拆卸底板方法
拆下底板固定7颗螺丝如图一
图一
图二
取下底板如图二

## Slide 15
更换伸缩电动缸
取下电动缸两端固定卡扣，取下地线螺丝，剪掉扎带，图一
取下电动缸主板插件（黑色）即可取下电动缸如图三
图一
图二
取下小腿板保护盖上固定螺丝如图二
图三

## Slide 16
更换触地开关
取下防撞开关固定两颗螺丝入图一
拔掉主板上黑色信号插件，即可取下触地开关入图二
图一
图二

## Slide 17
取下背部固定12颗螺丝，取下上小腿揉搓电机地线如图一
拆卸铁架步骤1
取下底部4颗固定螺丝如图二
图一
图二

## Slide 18
拆卸铁架步骤2
取下主板插件，剪掉线束轧带如图一
取下图三气管，即可取下上下小腿固定铁架如图三
图一
图二

## Slide 19
取下气阀4颗螺丝，拔掉气管如图一
更换小腿气阀
拔下主板白色气阀插件，即可取下气阀如图二
图一
图二

## Slide 20
更换下小腿滚轮电机
取下齿轮箱盖14颗螺丝如图一
取下滚轮电机红色插件，即可更换滚轮电机如图二图三
图一
图二
图三

## Slide 21
拆卸左右脚部主体1
拉开脚步套拉链如图一
取下脚步套固定一颗螺丝如图二
取下脚步套如图三
图一
图二
图三

## Slide 22
拆卸左右脚部主体2
取下气囊固定6颗螺丝如图一
拔掉气囊气管，取下气囊如图二
图一
图二

## Slide 23
取下脚部底盖固定10颗螺丝如图一
取下按摩轮3颗螺丝，取下3个按摩轮如图二
取下触碰开关插件即可取下脚步主体如图三
拆卸左右脚部主体3
图一
图二
图三

## Slide 24
拆卸左右脚部皮套
用手直接搬开取下脚部装饰件如图一
取下一圈枪钉，即可取下脚部皮套如图三
侧盖是卡口固定如图二
图一
图二
图三

## Slide 25
拉下上小腿皮布套如图一
用手直接搬开取下左右侧盖如图二
即可取下上小腿皮套如图三
拆卸上小腿皮套
图一
图二
图三

## Slide 26
拆卸上小腿揉搓组件1
取下固定8颗螺丝，剪下固定气管轧带，拔掉气管如图一
取下左侧8颗螺丝，即可取下揉搓组件如图二图三
图三
图二
图一

## Slide 27
取下固定8颗螺丝如图一
拆卸上小腿揉搓组件2
轴上要加油如图二
图一
图二

## Slide 28
防夹伤拆装结构
1.拆掉侧板上的三颗固定螺丝可看到两侧的红外防夹伤板如图一二三
图一
图二
图三
图四
图五
2.拆掉后脚罩后可看到防夹伤板如图四五

## Slide 29
产品故障排查及维修
1.平板开不了机
2.揉捏电机不工作
3.敲打电机不工作
4.行走电机不工作
6.烧保险丝
7.靠背电动缸不工作
11. 机芯冲上行程或者下行程
9.整机气囊不充气
12.关机复位机芯一直揉捏或敲打变揉捏
8.扶手快捷键不工作
10.局部或某个部位气囊不工作
13. 无语音
14. 背部无加热
15. 防夹伤报警
5.3D气囊不工作

## Slide 30
1.平板开不了机
原因分析：
2.电源板坏
3.主板坏
1.平板坏
排查方法：
1.首先更换平板试一下
2.检查是否给按摩椅供电，保险丝是否断路 （如不良则更换）
3.看开关电源板指示灯是否亮，不亮更换电源板
4.观察主板灯是否亮起，没亮主板坏
5.主板灯亮，万用表测量主板手控器插件是否有DC5V输出 .没有输出换主板，有输出换手平板连接线
3.平板连接线

## Slide 31
2.揉捏电机不工作
原因分析：
1.电机坏
2.机芯主板坏
排查方法1：
确认主板给机芯板直流24V后手动选择揉敲手法，在机芯板上把揉捏电机插件插到敲打电机插件上，看揉捏电机是否工作，有工作则是机芯主板坏，无工作是电机坏，更换电机。如图一
图一
排查方法2：
用万用表测量机芯板揉捏电机插件是否有直流24输出，无电压输出则为机芯板坏
敲击电机插件
揉捏电机插件
揉捏电机插件

## Slide 32
3.敲打电机不工作
原因分析：
1.电机坏
2.机芯主板坏
排查方法1：
确认主板给机芯板直流24V后手动选择敲击手法，在机芯板上把敲打电机插件插到揉捏电机插件上，看敲打电机是否工作，有工作则是机芯主板坏，无工作是电机坏，更换电机。如图一
排查方法2：
用万用表测量机芯板敲打电机插件是否有直流24输出，无电压输出则为机芯板坏
图一
敲击电机插件
揉捏电机插件
敲击电机插件

## Slide 33
4.行走电机不工作
原因分析：
1. 行走电机坏
2.行程检测板坏
3.机芯板坏
排查方法：
1.选择手动功能揉敲同步手法，再选择定点功能，按上下行程键，手控器有无双声滴滴声，上有下无则下行程检测板坏（更换）或行程信号线束断或接触不良。下有上无则上行程检测板坏（更换）或行程信号线束是断或是接触不良。图二
2.手动定点上下都能有滴滴慢单声声，说明行程检测信号正常，然后将机芯板上行走电机插件与揉捏电机插件互换，观察电机是否行走，不行走为电机坏更换电机.行走则为主板坏更换主板图一
图一
图二
行走电机
揉捏电机
行走电机

## Slide 34
5.3D气囊不工作
1.手动打开3D气囊，看气泵是否工作，如果工作，检查气泵出气管是否脱落或者折住，如果是重新安装或整理气管
2.如果气泵不工作，用万用表量主板气泵插件看有无AC5v输出 ，没有主板坏更换主板，有说明气泵坏更换气泵
3.检查气管有没有折住
4.如果气管正常，用万用表通断档量气阀的好坏，以两联气阀为例万用表测量黑色与红色，数值在160-170欧姆说明气阀是好的.则更换主板.反之数值很大或很小说明气阀坏、更换气阀即可
5.如果气阀和主板都是好的，检查插件插针是否脱出，如果是重新调整插针，不是则换气阀连接线，
排查方法：
2.主板坏
3.气泵坏
1. 气泵主出气管脱落或折住
原因分析：
4.气阀坏

## Slide 35
6.烧保险丝
原因分析：
1.保险丝坏
2.电源板短路
3.主板短路
排查方法：
1.如果因为电压波动导致保险烧坏，更换同型号保险丝（5A）.
2.如果换了保险丝还是烧那就把图一24V输入插件拔掉.再通电烧保险那就是开关电源板短路，更换开关电源板。如果不烧保险再关电，插件复原
3.把主板24V输入插件复位，把主板上其它插件拔掉再通电，如果烧保险说明主板短路更换主板，如果不烧保险那就把主板上的插件一个个插上，插到哪个插件烧保险，就说明这个插件负载短路，更换这个插件的负载即可.
图一
4.负载短路
24V电源输入
保险丝
电源板

## Slide 36
7.电动缸不工作
原因分析：
1.电动缸坏
2.主板坏
3.电动缸连接线断
排查方法：
1.可通过外接24V电源直接给电动缸供电.如果电动缸不工作则电动缸坏，更换电动缸.如果电动缸工作可用万用表测量主板插座端口有无DC24V输出， 有为电动缸连接线断路，更换电动缸连接线.无为主板坏.更换主板.
靠背电动缸
电动缸插件

## Slide 37
8.左扶手按键不工作
原因分析：
1.左扶手按键板坏
2.主板坏
3.连接线坏
排查方法：
1.更换扶手按键板
2.用万用表测量主板上左扶手按键485通讯有没有供信号，没有则为主板坏，换主板.有信号输为连接线坏，更换连接线
左扶手按键485通讯

## Slide 38
9.气整机气囊不充气
原因分析：
2.主板坏
3.气泵坏
排查方法：
1.手动打开全身气囊，看气泵是否工作，如果工作检查检查气泵出气管是否脱落或者折住，如果是重新安装或整理气管
2.如果气泵不工作，用万用表量主板气泵插件看有无AC24v输出 ，没有主板坏更换主板，有说明气泵坏更换气泵
1. 气泵主出气管脱落或折住
气泵插件

## Slide 39
10.局部或某个部位气囊不工作
原因分析：
1.气管折住脱落
2.气阀坏
3.主板坏
3.气阀连接线或插针不良
排查方法：
1.检查不充气的部位的气管有没有折住
2.如果气管正常，用万用表通断档量气阀的好坏，以两联气阀为例万用表测量黑色与红色，数值在160-170欧姆说明气阀是好的.则更换主板.反之数值很大或很小说明气阀坏、更换气阀即可
3.如果气阀和主板都是好的，检查插件插针是否脱出，如果是重新调整插针，不是则换气阀连接线，
左侧气阀
右侧气阀

## Slide 40
11. 机芯冲上行程或者下行程
原因分析：
1.行程检测板坏
2.机芯主板坏
3.机芯主板到行程板线束断或者接触不良
排查方法：
1.检查行程磁铁.插件有无松脱，插针有无退出，
2.用万用表测量线束是否是好的，线束不良更换线束
3.更换行程检测板.更换上下行程检测板还是冲就更换主板
行程检测插件
行程检测板

## Slide 41
12.关机复位机芯一直揉捏或敲打变揉捏
揉捏信号
揉捏信号板
原因分析：
1.机芯板坏
2.揉捏信号板坏
1.开启敲击手法，但机芯一直是揉捏，无法选择幅度 ，用万用表测量机芯板DC5v电压，无为机芯板不良。更换机芯板
2.有DC5v电压， 则为揉捏信号板坏
敲打电机

## Slide 42
14. 无语音
原因分析：
1.语音板坏
2.主板坏
3.语音板到主板线束断或者接触不良
排查方法：
1.语音板到主板线束断或者接触不良
2.用万用表测量语音板串口通讯是否正常，如果正常换语音板，否换主板
蓝牙语音通讯插件
蓝牙语音插件
喇叭插件

## Slide 43
靠背加热
靠背加热片
靠背加热片
原因分析：
1.主板坏
2.加热片坏
排查方法：
1.用万用表测量主板上加热插件有没有直流24V输出，无输出更换主板，有输出测量连接线束，连接线束好的更换加热片，线束不良更换线束
15. 背部无加热

## Slide 44
原因分析：
1.防夹伤板坏
2.通讯线束断
3.主板坏
排查方法：
1.先检查防夹伤插件是否松动脱落，
2.脚罩两侧是红外防夹伤检查透明壳是否有赃物遮挡，有清洁去除，没有更换红外防夹伤板如图一二三
3.电源箱上盖报警换电源箱上盖防夹伤板，如图四五
4.用万用表测量通讯线束是否断路，断路更换线束，线束好的更换主板
图一
图二
图三
图四
图五
16. 防夹伤报警

## Slide 45
荣泰 更专业的按摩椅